STANDARTINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

DUJŲ KONCENTRACIJOS MATAVIMO JUTIKLIAI-KEITIKLIAI IR JUTIKLIAI

PIRKIMO OBJEKTAS, KIEKIAI (APIMTYS) IR DETALUS PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

- Pirkimo objektas

Perkančiojo subjekto perkamos prekės bus naudojamos esamose automatizuoto valdymo sistemose, kaip atsarginės detalės. Pirkėjas turi specialų kalibratorių nurodyto modelio jutikliams-keitikliams. Jei bus siūlomi kito modelio dujų koncentracijos jutikliai-keitikliai, tiekėjas privalo pateikti ir į kainą įskaičiuoti tinkamo funkcionalumo specialų kalibratorių, skirtą kito modelio dujų koncentracijos jutiklių-keitiklių parametrų kalibravimui. Kito modelio sensoriai negali būti siūlomi, nes jie skirti sugedusių pakeitimui.

Perkančiojo subjekto techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus stacionaraus skaitmeninio dujų detektoriaus (jutiklio) modelis. Perkamos prekės bus naudojamos esamose automatizuoto valdymo sistemose, kaip atsarginės detalės. Jei bus siūlomi kito modelio dujų koncentracijos jutikliai, turintys kitą maitinimo įtampą, tiekėjas privalo pateikti ir į kainą įskaičiuoti tinkamus maitinimo šaltinius jutiklių maitinimui.

- Sąlygos ir reikalavimai pirkimo objektui

| Eil. Nr. | Prekių standartiniai techniniai parametrai | Siūlomų prekių techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Bendrieji reikalavimai |  |  |  |
| 1.1. | Visa įranga turi būti nauja, nenaudota, neremontuota, nerestauruota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime. |  |  |  |
| 1.2. | Visų techninės specifikacijos rodiklių reikšmės negali būti dirbtinai (ne pagal gamyklinius rodiklius) padidintos. |  |  |  |
| 1.3. | Siūlomos prekės privalo būti sertifikuotos CE (atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje) (arba lygiaverčio). Kartu su pasiūlymu pateikiamos sertifikatų kopijos arba patiekiamos nuorodos į gamintojo interneto puslapį. |  |  |  |
| 1.4. | Gedimų ir trūkumų ištaisymo terminas – ne ilgesnis nei 20 darbo dienų. |  |  |  |
| 2. | Stacionarus analoginis dujų jutiklis-keitiklis |  |  |  |
| 2.1. | Įtrauktas į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą |  |  |  |
| 2.2. | Prekės gamintojas, modelis- Bieler+Lang HC100-M (arba lygiavertis) |  |  |  |
| 2.3. | Maitinimas- 18 V DC....32 V DC |  |  |  |
| 2.4. | Tinkamas naudoti pagal sprogimui pavojingą zoną bent- zona 1. |  |  |  |
| 2.5. | Įrangos naudojamos potencialiai sprogioje aplinkoje kategorijos grupė, ne blogesnė nei II (2G) |  |  |  |
| 2.6. | Korpuso apsaugos nuo sprogimo standartas, ne blogesnis nei Ex d |  |  |  |
| 2.7. | Pagal uždegimo energiją grupė II C |  |  |  |
| 2.8. | Atitikti sprogimui pavojingų įrengimų temperatūrinę klasę, ne blogesnę nei T6 |  |  |  |
| 2.9. | Sensoriaus tipas- katalizinio sudeginimo |  |  |  |
| 2.10. | Naudojimas (tipas)- stacionarus |  |  |  |
| 2.11. | Aptinkamos dujos - metanas (CH4) |  |  |  |
| 2.12. | Matavimo ribos- 0 – 100 % (LEL, gamtinių dujų apatinės sprogimo ribos) |  |  |  |
| 2.13. | Išėjimo signalas- 4 – 20 mA |  |  |  |
| 2.14. | Maksimali aplinkos temperatūra, °C, ne mažiau 45 |  |  |  |
| 2.15. | Minimali aplinkos temperatūra, °C, ne daugiau -20 |  |  |  |
| 2.16. | Apsaugos laipsnis (IP) ne mažiau IP54 |  |  |  |
| 2.17. | Jutiklis kalibruojamas: apatinė riba (0 zero) ir viršutinė (span 50/100%) |  |  |  |
| 2.18. | Sensoriaus korpuso medžiaga- nerūdijantis plienas |  |  |  |
| 2.19. | CE ir ATEX sertifikatai. Pateikti dokumentus arba interneto nuorodas |  |  |  |
| 2.20 | Gamintojo duomenų lapas (datasheet), kuriame būtų nurodytos visos techninėje specifikacijoje tiekėjo siūlomos/nurodytos parametrų reikšmės. Pateikti dokumentą arba interneto nuorodą. |  |  |  |
| 2.21 | Garantija ne mažiau kaip 12 mėn. |  |  |  |
| 3. | Dujų koncentracijos jutiklio-keitiklio HC100-M sensorius |  |  |  |
| 3.1. | Prekės gamintojas, modelis- Sensorius jutikliui-keitikliui Bieler+Lang HC100-M |  |  |  |
| 3.2. | Tinkamas naudoti pagal sprogimui pavojingą zoną bent zona 1 |  |  |  |
| 3.3. | Įrangos naudojamos potencialiai sprogioje aplinkoje kategorijos grupė, ne blogesnė nei II (2G) |  |  |  |
| 3.4. | Korpuso apsaugos nuo sprogimo standartas, ne blogesnis nei Ex d |  |  |  |
| 3.5. | Pagal uždegimo energiją grupė, ne blogesnė nei II C |  |  |  |
| 3.6. | Atitikti sprogimui pavojingų įrengimų temperatūrinę klasę, ne blogesnę nei T6 |  |  |  |
| 3.7. | Sensoriaus tipas- katalizinio sudeginimo |  |  |  |
| 3.8. | Naudojimas (tipas)- stacionarus |  |  |  |
| 3.9. | Aptinkamos dujos- metanas (CH4) |  |  |  |
| 3.10. | Matavimo ribos- 0 – 100 % (LEL, gamtinių dujų apatinės sprogimo ribos) |  |  |  |
| 3.11. | Maksimali aplinkos temperatūra, ne mažiau 45 °C |  |  |  |
| 3.12. | Minimali aplinkos temperatūra, ne daugiau -20 °C |  |  |  |
| 3.13. | Jutiklis kalibruojamas: apatinė riba (0 zero) ir viršutinė (span 50/100%) |  |  |  |
| 3.14. | Sensoriaus korpuso medžiaga- nerūdijantis plienas. |  |  |  |
| 3.15. | Garantija- ne mažiau 12 mėn. |  |  |  |
| 4. | Stacionarus skaitmeninis dujų koncentracijos jutiklis |  |  |  |
| 4.1. | Įtrauktas į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą- taip. |  |  |  |
| 4.2. | Prekės gamintojas, modelis- Impex-Electronics CGS 2/1 1P (arba lygiavertis) |  |  |  |
| 4.3. | Maitinimo įtampa- dviem būdais: 230 V AC ir 12 V DC |  |  |  |
| 4.4. | Sensoriaus tipas- katalizinio sudeginimo |  |  |  |
| 4.5. | Optinė-akustinė 2 lygių signalizacija- integruota |  |  |  |
| 4.6. | Aliarmo suveikimo atmintis |  |  |  |
| 4.7. | Aliarmo signalo generavimo relė- NO-COM-NC |  |  |  |
| 4.8. | Aliarmo suveikimo lygio pasirinkimas, ŽSR – žemutinė metano ir oro mišinio sprogimo riba- 20 % nuo ŽSR, 40 % nuo ŽSR. |  |  |  |
| 4.9. | Naudojimas (tipas)- stacionarus |  |  |  |
| 4.10. | Aptinkamos dujos- metanas (CH4) |  |  |  |
| 4.11. | Maksimali aplinkos temperatūra, °C, ne mažiau 45 |  |  |  |
| 4.12. | Minimali aplinkos temperatūra, °C, ne daugiau 0 |  |  |  |
| 4.13. | Instrukcija- lietuvių kalba |  |  |  |
| 4.14. | CE sertifikatas- pateikti dokumentą arba interneto nuorodą |  |  |  |
| 4.15. | Gamintojo duomenų lapas (datasheet), kuriame būtų nurodytos visos techninėje specifikacijoje tiekėjo siūlomos/nurodytos parametrų reikšmės- pateikti dokumentą arba interneto nuorodą |  |  |  |
| 4.16. | Garantija- ne mažiau 12 mėn. |  |  |  |

- Kiekiai ir apimtys

| Eil. Nr. | Pavadinimas (tipas) | Kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- |