STANDARTINIAI REIKALAVIMAI

DUJŲ TŪRIO PERSKAIČIAVIMO ĮTAISAMS (PTZ, KOREKTORIUS)

PIRKIMO OBJEKTAS, KIEKIAI (APIMTYS) IR DETALUS PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

- Pirkimo objektas

Click or tap here to enter text.

2. Sąlygos ir reikalavimai pirkimo objektui

| Eil. Nr. | Prekių standartiniai techniniai parametrai | Siūlomų prekių techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Pavadinimas, modelis, gamintojas, katalogo kodas |  |  |  |
|  | Paskirtis- skirtas darbui dujų apskaitos sistemoje su turbininiais ir rotaciniais skaitikliais |  |  |  |
| 2. | Maitinimas nuo vidinės ličio baterijos, o esant nuolatiniam duomenų nuskaitymui nuo išorinio maitinimo šaltinio |  |  |  |
| 3. | Ličio baterijos veikimo trukmė ne mažiau kaip: Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 4. | Darbo temperatūrų diapazonas – 20...+ 50 °C |  |  |  |
| 5. | Ribinė paklaida (prie aplinkos temperatūros +20 ±5°) ne daugiau ± 0,2 %. |  |  |  |
| 6. | Laiko sinchronizavimas- galimybė tikslaus laiko priėmimui Modbus RTU protokolų per RS232 sąsają esant užblokuotam metrologinių parametrų keitimo perjungikliui. |  |  |  |
| 7. | Montavimas potencialiai sprogiose aplinkose- skirtas montavimui Zone 1 potencialiai sprogioje aplinkoje. Apsaugos būdas – savaiminės saugos grandinė. Pageidautinas apsaugos lygis EEx ia IIC T4. |  |  |  |
| 8. | Sertifikatai : ATEX (ATmosphères Explosibles); CE(Conformité Européene); MID T10323 (Measuring Instruments Directive); PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt); EN12405-1 9; EN12405-1/A1 (Gas meters. Conversion devices. Volume conversion); Metrologinės patikros liudijimas (gautas ne ankščiau, kaip 2 sav. iki pristatymo). |  |  |  |
| 9. | Plombuojamas raktas-perjungiklis Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 10. | Grafinis displėjus Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 11. | Korpuso išpildymas- ne blogesnis už IP65, medžiaga - polikarbonatas |  |  |  |
| 12. | Temperatūros jutiklis su L ≥ 2,5 m ilgio kabeliu, termokeitiklis PT1000 „A“ tikslumo klasės pagal EN607751 termojutiklį |  |  |  |
| 13. | Slėgio jutiklis (išorinis pjezorezistinis daviklis) su L ≥ 2,5 m ilgio kabeliu, dujų įvores skersmuo ¼“ absoliutinio slėgio diapazonai: Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 14. | Diskretinis įėjimo signalas- LF (dažnis ≤ 2 Hz) / CYBLE SENSOR Atex |  |  |  |
| 15. | Dujų apskaitos duomenų kaupimas ne didesniais kaip 1 val. laiko intervalais ir vidinėje elektroninėje laikmenoje ne mažiau kaip 1400 įrašų su 1 val. laiko intervalais |  |  |  |
| 16. | Apskaitos metodas Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 17. | Vietinis duomenų nuskaitymas, konfigūravimas- optinė sąsaja konfigūravimui ir vietiniam duomenų nuskaitymui |  |  |  |
| 18. | Impulsų svoris Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 19. | Nuotolinis duomenų nuskaitymas. Korektorius turi turėti RS232 sąsają nuolatiniam duomenų nuskaitymui, kurio jungtis sumontuota įtaiso pagrindinėje plokštėje. Sąsajų keitiklių (pvz. iš optinės sąsajos) panaudojimas tam tikslui neleidžiamas. Duomenų perdavimo protokolas Modbus RTU. |  |  |  |
| 20. | Registravimas. Įtrauktas į LR matavimo prietaisų registrą veikimui su turbininiais, rotaciniais, membraniniais skaitikliais. |  |  |  |
| 21. | Pirminė metrologinė patikra Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 22. | Įvykių ir avarijų fiksavimas Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 23. | Kaupiamų duomenų struktūra. Galimybę sukurti vartotojo duomenų bazės struktūrą pagal poreikius. |  |  |  |
| 24. | Komplektavimas ir konfigūravimas. Korektorius pateikiamas pilnai sukonfigūruotas ir su reikiama programine įranga konfigūravimui bei duomenų nuskaitymo kabeliais (jungtimis). |  |  |  |
| 25. | Diskretinė išvestis. Dvi diskretinės išvestys, kurios konfigūruojamos: 1. kaip nekonvertuojamo tūrio impulso išvestis; 2. kaip konvertuojamo tūrio impulso išvestis; 3. kaip aliarmo signalo išvestis (standartinis būdas); 4. kaip aliarmo signalo išvestis (ribotas būdas); |  |  |  |
| 26. | Garantija ne mažiau 24 mėn. |  |  |  |

3. Kiekiai ir apimtys

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir pagrindinės charakteristikos (diametras ir kt.) | Kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- |